## Modelo
PN-LAPOC-7003 - Digestão de solo e sedimento para determinação de metais bio-disponíveis | [6 empty] | (FT-LAPOC-7011-04)
PN-LAPOC-7011 - Leitura em ICP-OES para determinação de metais bio-disponíveis em solo e sedimento
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE METAIS BIO-DISPONÍVEIS EM SOLO E SEDIMENTO |  |  |  |  | SETOR: Química Analítica
N
S
Determinação da concentração de metais (mg/kg) em solo e sedimento
| Modelo com diluição: |  |  |  |  | Modelo sem diluição:
Calibração | [7 empty] | Analito | Repê - CV (%) | n Medidas
[8 empty] | Al | 11.8% | 3
Parâmetro | Valor | RSD | incerteza | Unidade |  |  |  | Cr | 4% | 3
Padrão Concentrado | 1000 | - | 6 | mg/L |  |  |  | Cu | 1.9% | 3
Valor Padrão Diluído | 5 | 0.6% | 0.03 | mg/L |  |  |  | Fe | 2.7% | 3
pipeta para diluição 1 | 25 | - | 0.007 | mL |  |  |  | Mn | 1.2% | 3
balão para diluição 1 | 200 | - | 0.044 | mL |  |  |  | Ni | 4.8% | 3
pipeta para diluição 2 | 1 | - | 0.003 | mL |  |  |  | Pb | 3.3% | 3
balão para diluição 2 | 25 | - | 0.007 | mL |  |  |  | Zn | 2.5% | 3
Dados | [12 empty] | CV: | 28.43%
Analito | Massa de amostra (g) | Incerteza da balança (g) | Volume do balão com amostra digerida (mL) | Incerteza do balão (mL) | Diluição da amostra Selecione S/N | Alíquota para diluição (mL) | Incerteza da pipeta para diluição (mL) | Volume do balão da diluição (mL) | Incerteza do balão da diluição (mL) | resultado ICP (mg/L) | RSD ICP (%) | n | Repê | Resultado (mg/Kg) | Incerteza ±
1 | 0.25 | 0.0005 | 25 | 0.007 | S | 10 | 0.003 | 101.08 | 0.022 | 0.0779 | 13.7% | 3 | 11.8% | 78.7413 | 22.384
Nº Revisão: 00 |  |  |  | Data de Emissão: 10/02/2014 |  |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio
Note on C19: rbonifacio: Obtido a partir do desvio-padrão relativo (desvio-padrão amostral dividido pela média das observações) das 3 integrações realizadas pelo espectrômetro no ato da leitura do padrão de trabalho.
Note on A28: rbonifacio: Não apagar! È o índice do analito
Note on L28: rbonifacio: è o valor do RSD que vem da leitura da amostra no ICP
Note on N28: rbonifacio: Importado via função ìndice

## Fcal
PN-LAPOC-7003 - Digestão de solo e sedimento para determinação de metais bio-disponíveis | [6 empty] | (FT-LAPOC-7011-04)
PN-LAPOC-7011 - Leitura em ICP-OES para determinação de metais bio-disponíveis em solo e sedimento
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE METAIS BIO-DISPONÍVEIS EM SOLO E SEDIMENTO |  |  |  |  | SETOR: Química Analítica
Determinação da concentração de metais (mg/kg) em solo e sedimento - Fator de calibração (ponto único)
Modelo:
| Símbolo | Nome | Valor | Incerteza | divisor | Incerteza padrâo | GL
| u95,balão 1,B | Incerteza do balão 1 | 200 | 0.044 | 2 | 0.022 | ∞
| uΔTamb balão 1,B | Variação balão 1 Temp. Ambiente | 200 | 0.21 | 1.7321 | 0.12124 | ∞
| ubalão 1 | Incerteza Padrão do balão1 | 200 | 0.12322 | 1 | 0.12322 | ∞
| u95,pipeta 1,B | Incerteza Padrão da pipeta 1 | 25 | 0.007 | 2 | 0.013125 | ∞
| uΔTamb pipeta 1,B | Variação Pipeta 1 Temp. Ambiente | 25 | 0.02625 | 1.7321 | 0.0040415 | ∞
| upipeta 1 | Incerteza Padrão da Pipeta 1 | 25 | 0.013733 | 1 | 0.013733 | ∞
| u95,balão 2,B | Incerteza do balão 2 | 25 | 0.007 | 2 | 0.0035 | ∞
| uΔTamb balão 2,B | Variação balão 2 Temp. Ambiente | 25 | 0.02625 | 1.7321 | 0.015155 | ∞
| ubalão 2 | Incerteza Padrão do balão2 | 25 | 0.015554 | 1 | 0.015554 | ∞
| u95,pipeta 2,B | Incerteza Padrão da pipeta 2 | 1 | 0.003 | 2 | 0.000525 | ∞
| uΔTamb pipeta 2,B | Variação Pipeta 2 Temp. Ambiente | 1 | 0.00105 | 1.7321 | 0.0017321 | ∞
| upipeta 2 | Incerteza Padrão da Pipeta 2 | 1 | 0.0018099 | 1 | 0.0018099 | ∞
| C pad | Incerteza Padrão | 1000 | 6 | 2 | 3 | ∞
| C obs | Incerteza Conc Obs | 5 | 0.017321 | 1.7321 | 0.01 | ∞
| F cal | Fator de calibração | 1 | 0.0041646 | 1 | 0.0041646 | ∞
Nº Revisão: 00 |  |  |  | Data de Emissão: 10/02/2014 |  |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio
Note on E29: rbonifacio: 3 leituras então raiz de 3 como divisor

## GeralComDiluicao
PN-LAPOC-7003 - Digestão de solo e sedimento para determinação de metais bio-disponíveis | [6 empty] | (FT-LAPOC-7011-04)
PN-LAPOC-7011 - Leitura em ICP-OES para determinação de metais bio-disponíveis em solo e sedimento
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE METAIS BIO-DISPONÍVEIS EM SOLO E SEDIMENTO |  |  |  |  | SETOR: Química Analítica
Determinação da concentração de metais (mg/kg) em solo e sedimento
Modelo com diluição:
Símbolo | Nome | Valor | Incerteza | divisor | Incerteza padrâo | GL |  |  | Valores | uFdil,B | C (M) | ubalão 2 | Fcal | ubalança | Repê
u95,pipeta,B | Incerteza da pipeta | 10 | 0.003 | 2 | 0.0015 | ∞ |  |  |  | 0.01547 | 0.0061617 | 0.015554 | 0.0041646 | 0.00038407 | 9.2915
uΔTamb pipeta,B | Variação pipeta Temp. Ambiente | 10 | 0.0105 | 1.7321 | 0.0060622 | ∞ |  | uFdil,B | 10.108 | 10.1235 | 10.108 | 10.108 | 10.108 | 10.108 | -
upipeta,B | Incerteza Padrão da pipeta | 10 | 0.01092 | 1 | 0.01092 | ∞ |  | C (M) | 0.0779 | 0.0779 | 0.084062 | 0.0779 | 0.0779 | 0.0779 | -
u95,balão,B | Incerteza Padrão do balão | 101.08 | 0.022 | 2 | 0.053067 | ∞ |  | ubalão 2 | 25 | 25 | 25 | 25.0156 | 25 | 25 | -
uΔTamb balão,B | Variação Balão Temp. Ambiente | 101.08 | 0.10613 | 1.7321 | 0.012702 | ∞ |  | Fcal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0042 | 1 | -
ubalão | Incerteza Padrão do Balão | 101.08 | 0.10839 | 1 | 0.10839 | ∞ |  | ubalança | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25038 | -
uFdil,B | Incerteza Fator de Diluição | 10.108 | 0.01547 | 1 | 0.01547 | ∞ |  |  | Variação no resultado | 78.8618 | 84.9695 | 78.7903 | 79.0692 | 78.6205 | -
C (M) | Incerteza da concentração da amostra | 0.0779 | 0.010672 | 1.7321 | 0.0061617 | 2 |  |  | Resíduos | 0.12051 | 6.2282 | 0.048991 | 0.32793 | -0.12078 | 9.2915
u95,balão 2,B | Incerteza Padrão do balão 2 | 25 | 0.007 | 2 | 0.0035 | ∞ |  |  | Quadrado dos Resíduos | 0.014523 | 38.7905 | 0.0024001 | 0.10754 | 0.014589 | 86.3315
uΔTamb balão 2,B | Variação balão Temp. Ambiente | 25 | 0.02625 | 1.7321 | 0.015155 | ∞ |  |  | Soma dos Quadrados | 125.2611
ubalão 2 | Incerteza Padrão do balão 2 | 25 | 0.015554 | 1 | 0.015554 | ∞ |  |  | Incerteza | 11.192
Fcal | Fator de calibração | 1 | 0.0041646 | 1 | 0.0041646 | ∞ |  |  | Contribuição | 0.01159% | 30.97% | 0.001916% | 0.08585% | 0.01165% | 68.92%
Repetibilidade A (CV %) | Repetibilidade - tipo A | 11.8% | 9.2915 | 1 | 9.2915 | 2
u95, balança, B | Incerteza da balança | 0.25 | 0.0005 | 2 | 0.00025 | ∞ |  |  | Incerteza Padrão combinada (uc) | Graus de liberdade (ueff) | Fator de abrangência (k) | Incerteza expandida (U) (Probab. @ 95%) |  | Unidade | %
uΔTamb, balança, B | Variação Balança Temp. Ambiente | 0.25 | 6.25e-06 | 1.7321 | 3.6084e-06 | ∞ |  |  | 11.192 | 70275698.1769 | 2 | 22.384 |  | mg/L | 28.43%
uexc, balança, B | Efeito de Excentricidade | 0.25 | 5e-05 | 1.7321 | 2.8868e-05 | ∞
utempo, balança, B | Variação indicação f (tempo) | 0.25 | 0.0005 | 1.7321 | 0.00028868 | ∞
ures, balança, B | Resolução limitada da balança | 0.25 | 5e-05 | 1.7321 | 2.8868e-05 | ∞
ubalança | Incerteza da balança | 0.25 | 0.00038407 | 1 | 0.00038407 | ∞
| Resultado (mg/Kg) | 78.7413
Nº Revisão: 00 |  |  |  | Data de Emissão: 10/02/2014 |  |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio
Note on G31: rbonifacio: precisa definir quanto será este GL, ou fazer link da planilha modelo para este

## GeralSemDiluicao
PN-LAPOC-7003 - Digestão de solo e sedimento para determinação de metais bio-disponíveis | [6 empty] | (FT-LAPOC-7011-04)
PN-LAPOC-7011 - Leitura em ICP-OES para determinação de metais bio-disponíveis em solo e sedimento
INCERTEZA DA DETERMINAÇÃO DE METAIS BIO-DISPONÍVEIS EM SOLO E SEDIMENTO |  |  |  |  | SETOR: Química Analítica
Determinação da concentração de metais (mg/kg) em solo e sedimento
Modelo sem diluição:
Símbolo | Nome | Valor | Incerteza | divisor | Incerteza padrâo | GL |  |  | Valores | sC(M) | subalão 2 | sFcal | subalança | sRepê
C (M) | Incerteza da concentração da amostra | 0.0779 | 0.010672 | 1.7321 | 0.0061617 | 2 |  |  |  | 0.0061617 | 0.015554 | 0.0041646 | 0.00038407 | 0.91922
u95,balão 2,B | Incerteza Padrão do balão 2 | 25 | 0.007 | 2 | 0.0035 | ∞ |  | C (M) | 0.0779 | 0.084062 | 0.0779 | 0.0779 | 0.0779 | -
uΔTamb balão 2,B | Variação balão Temp. Ambiente | 25 | 0.02625 | 1.7321 | 0.015155 | ∞ |  | ubalão 2 | 25 | 25 | 25.0156 | 25 | 25 | -
ubalão 2 | Incerteza Padrão do balão 2 | 25 | 0.015554 | 1 | 0.015554 | ∞ |  | Fcal | 1 | 1 | 1 | 1.0042 | 1 | -
Fcal | Fator de calibração | 1 | 0.0041646 | 1 | 0.0041646 | ∞ |  | ubalança | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25038 | -
Repetibilidade A (CV %) | Repetibilidade - tipo A | 11.8% | 0.91922 | 1 | 0.91922 | 2 |  |  | Variação no resultado | 8.4062 | 7.7948 | 7.8224 | 7.7781 | -
u95, balança, B | Incerteza da balança | 0.25 | 0.0005 | 2 | 0.00025 | ∞ |  |  | Resíduos | 0.61617 | 0.0048467 | 0.032442 | -0.011949 | 0.91922
uΔTamb, balança, B | Variação Balança Temp. Ambiente | 0.25 | 6.25e-06 | 1.7321 | 3.6084e-06 | ∞ |  |  | Quadrado dos Resíduos | 0.37966 | 2.3491e-05 | 0.0010525 | 0.00014279 | 0.84497
uexc, balança, B | Efeito de Excentricidade | 0.25 | 5e-05 | 1.7321 | 2.8868e-05 | ∞ |  |  | Soma dos Quadrados | 1.2258
utempo, balança, B | Variação indicação f (tempo) | 0.25 | 0.0005 | 1.7321 | 0.00028868 | ∞ |  |  | Incerteza | 1.1072
ures, balança, B | Resolução limitada da balança | 0.25 | 5e-05 | 1.7321 | 2.8868e-05 | ∞ |  |  | Contribuição | 30.97% | 0.001916% | 0.08586% | 0.01165% | 68.93%
ubalança | Incerteza da balança | 0.25 | 0.00038407 | 1 | 0.00038407 | ∞
[9 empty] | Incerteza Padrão combinada (uc) | Graus de liberdade (ueff) | Fator de abrangência (k) | Incerteza expandida (U) (Probab. @ 95%) |  | Unidade | %
| Resultado (mg/Kg) | 7.79 | [6 empty] | 1.1072 | 0.64474 | 2 | 2.2144 |  | mg/L | 28.43%
Nº Revisão: 00 |  |  |  | Data de Emissão: 10/02/2014 |  |  | Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio
Note on G22: rbonifacio: precisa definir quanto será este GL, ou fazer link da planilha modelo para este